- 矩阵式物联危化品四分区柜

技术参数

▲1、柜体：柜体分4个独立分区；

▲2、柜体容积：≥45加仑，尺寸≤H1800*W900*D600mm（含内置风道尺寸），其中4分区柜存量≥160瓶500ml试剂；

3、每个分区应配备独立的电控锁和机械锁以及应急开关的应急锁，机械锁应符合公安部要求的GA/T 73-2015机械防盗锁标准；

4、显示屏：触摸显示屏≥10.1寸（屏幕不置于柜门，柜门不存在任何线路，防止频繁开门线路老化造成安全隐患）,具备显示温湿度信息、试剂存储信息；

5、登陆方式:人脸识别、账号密码、具备一卡通认证功能，同时兼容IC及ID卡两种协议；

▲6、内置扁平PP风道，隐藏式分布排风管道，风管厚度≤45 mm、截面积≥12 cm²;每个分区柜内拥有独立排风口，气体经由顶部排风装置排入自净装置中，需配套一个可实现两台试剂柜可共用的自净装置；

▲7、柜体及柜门结构和性能：

（1）柜体及柜门采用两层镀锌钢板，双层钢板间隙≥35mm，钢板厚度（未喷涂防腐涂层）≥1.2mm，钢板做双面防腐喷涂,单面做≥2种工艺的防腐处理;柜体及柜门内外表面经酸/碱洗，防腐蚀环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。（2）依照GB/T 10125-2021进行酸性盐雾试验检测，要求检测PH值：3.1-3.3，涂层酸性盐雾测试≥100h，测试评级≥10级；（提供第三方检测报告作为证明材料并加盖投标人公章）

8、内置温湿传感器，实时显示柜内温湿度，超出阈值预警；与后台报警系统联动，实时给出操作提示，对不规范行为进行记录并预警；

9、内衬板:柜内各空间（上、下、左、右内衬板）均采用PP（聚丙烯树脂）板进行覆盖封装，厚度≥4mm。

▲10、电控锁满足浇封型防爆认证，符合GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.9-2021，（须提供防爆合格证和第三方检测报告并加盖投标人公章）

11、柜门不设进气孔，柜门与柜体之间安装防火膨胀密封件，密封件应符合GB 16807-2009 的要求；

12、灯光：每个分区柜门位置带有独立指示灯，如4个分区每个柜门有单独开关门不同颜色灯光指示。

13、状态指示：具备异常报警状态灯、柜门开关状态指示灯、电源状态指示灯，可以目视化智能柜状态信息。并可同步到系统给管理人员发送异常预警。

- 14、柜体防火性能要求：对柜体进行耐火试验，要求整柜耐火时间不小于 15 分钟。

- ▲15、此柜体需与我中心现有的智能终端对接，实现危化品试剂申领、出入库、统计等管理要求。

- 16、需配套自净型通风模组1套（含滤芯）

- 17、整机需提供1年产品质保，并提供电子版和纸质版的说明书。

A级防护装备套装

技术参数：

A级防护服：

1、防护等级：A 级（气体致密型全封闭）；

2、适用场景：石油天然气、化工、应急救援等有毒 / 腐蚀性化学品作业环境；

3、防护范围：有效防护 300 + 种化学物质，其中 270 种化学品暴露 8 小时无明显渗透；

4、防护对象：有毒 / 腐蚀性气体、液体、固体化学品（含雾、液滴）；

5、耐渗透要求：面料、面罩、内层手套及接缝的耐渗透性满足目标化学品防护需求；

6、款式类型：支持前开式（TK054）、后开式（TK55）两种款式；

7、密封组件：配备气密型 T 型拉手拉链（确保全封闭密封）；

8、配套部件：内置一体化带手套（提升密封防护性）；

9、物理性能：具备抗穿刺、抗撕裂特性，适应高强度作业；

正压式自给开路压缩空气呼吸器 ：

10、面具材质为橡胶、快速卡接式连接；

11、满足最大至少450升/分钟供气量、工作压力≥30MPA、起始报警压力≥5.5+0.5MPA；

12、整套重量小于15KG、气瓶容积不小于6L、使用时间不小于40min、带报警哨；

13、需配套可以使用的供氧瓶1个；

*14、所有产品的防护效果需满足符合WS/T 680-2022中A级防护等级的要求，生产厂家需在武汉有驻点工程师，收到售后请求后，可提供24h上门服务。